### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/ 42 /14					      		                            Kajetany dn., 16.09.2014 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/42/14 na DOSTAWĘ AUDIOMETRÓW IMPEDANCYJNYCH – 8 szt.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści kliniczny audiometr impedancyjny realizujący pomiar dla częstotliwości 226 Hz oraz 1000 Hz?

Odpowiedź 1

Nie, Zamawiający nie dopuści klinicznego audiometru impedancyjnego realizującego pomiar dla częstotliwości 226 Hz oraz 1000 Hz. Zamawiający oczekuje przynajmniej 3 częstotliwości tonu pomiarowego, określonych w SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści kliniczny audiometr impedancyjny prezentujący wykresy tympanometryczne 2D oraz nieprezentujący szerokopasmowej absorbancji?

Odpowiedź 2

Nie, Zamawiający nie dopuści klinicznego audiometru impedancyjnego prezentującego wykresy tympanometryczne 2D oraz nieprezentujący szerokopasmowej absorbancji. Zamawiający oczekuje aby urządzenie oprócz tradycyjnego badania, musiało realizować tympanometrię wielocząsteczkową.

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie klinicznych podstaw oraz korzyści do korzystania z wykresów tympanometrycznych 3D. Czy wykres 3D jest nieodzowny do przeprowadzania badań tympanometrycznych?

Odpowiedź 3

Metoda wizualizacji 3D pozwala zarówno na wyznaczenie tradycyjnego tympanogramu, jak również na określenie informacji związanej z absorbancją, częstotliwością rezonansową czy szerokopasmowym uśrednionym tympanogramem. Pozwala to na uzyskanie rozszerzonej informacji diagnostycznej oraz ocenę efektów leczniczych po wykonaniu rożnego typu operacji ucha środkowego  - co jest zgodne z misją Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla