### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/ 43 /14					      		                            Kajetany dn., 16.09.2014 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IFPS/43/14 na DOSTAWĘ SYSTEMU DO POMIARU OTOEMISJI AKUSTYCZNEJ DLA POTRZEB OCENY STANU ŚLIMAKA W ZAKRESIE NISKICH CZĘSTOTLIWOŚCI – 4 szt.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. dalej P. z. p.) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do badania otoemisji akustycznych umożliwiające zmianę bodźca w badaniu typu I/O z krokiem co 1 dB?

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie do badania otoemisji akustycznych umożliwiające zmianę bodźca w badaniu typu I/O z krokiem co 1 dB.

Pytanie 2

Dotyczy pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do badania otoemisji akustycznych realizujące rejestrację odpowiedzi wywołanych metodą FFT o zakresie 4096 punktów?

Odpowiedź 2

Punkt 6 SIWZ precyzuje minimalne wymagania, związane z poziomem stymulacji, stosunku bodźców oraz minimalnej oczekiwanej dokładności (punkty na oktawę), nie wyszczególnia natomiast zakresu okna FFT przy rejestracji odpowiedzi DPOAE.

Pytanie 3

Dotyczy pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do badania otoemisji akustycznych realizujące pomiar TEOAE w trybie ipsilateralnym?

Odpowiedź 3

Nie, Zamawiający nie dopuści urządzenia do badania otoemisji akustycznych realizującego pomiar TEOAE w trybie ipsilateralnym. Zamawiający oczekuje urządzenia pozwalającego na kontralateralne maskowanie szumem.

Pytanie 4

Dotyczy pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do badania otoemisji akustycznych realizujące pomiar TEOAE oddzielnie od pomiaru DPOAE?

Odpowiedź 4

Zgodnie z punktem 8, oczekiwane jest urządzenie pozwalające na wykonanie obuusznego badania metodą DPOAE oraz obuusznego badania TEOAE. Pomiar TEOAE powinien być realizowany oddzielenie od pomiaru DPOAE.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla