Załącznik  Nr 3B do SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

PAKIET II

Przedmiot przetargu:

ZESTAW MIKROBRIDERA

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | spełnienie wymaganego warunku | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów/spełnienie warunków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I MIKRODEBRIDER |
|  | Zasilanie 220-240V 50Hz | TAK |  |  |
|  | W skład powinna wchodzić wielofunkcyjna konsola zasilająca wyposażona w dotykowy ekran LCD umożliwiający wybór funkcji i regulację nastaw | TAK |  |  |
|  | Urządzenie powinno być zintegrowane systemem do automatycznego przemywanie optyk endoskopowych bez konieczności wyjmowania optyki z pola operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Urządzenie do przemywania optyk powinno uniemożliwiać powstawanie pęcherzyków powietrza oraz filmu wodnego na optyce | TAK |  |  |
|  | Wymagana jest co najmniej 4 stopniowa regulacja parametrów przemywania optyki | TAK |  |  |
|  | System powinien umożliwiać zarówno ręczne jaki nożne (footswitchem) wyzwalanie przemywania optyk | TAK |  |  |
|  | Konsola główna – 1 szt. wyposażona powinna być w dwie pompy perystaltyczne do przemywania optyk i irygacji | TAK |  |  |
|  | System powinien umożliwiać regulację stopnia irygacji pola operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do konsoli zasilającej różnych mikrosilników: microdebrider’a, wiertarek elektrycznych | TAK |  |  |
|  | Wymagane automatyczne rozpoznawanie podłączonego narzędzia i udostępnienie parametrów mających zastosowanie tylko do danego urządzenia | TAK |  |  |
|  | Sterowanie obrotami napędów, zmiana kierunku obrotów, ich rodzaju powinno być z wielofunkcyjnego footswitcha | TAK |  |  |
|  | Rękojeść mikrodebridera - 5 szt. powinna umożliwiać wygodną, ergonomiczną pracę oraz łatwy sposób mocowania ostrzy i frezów | TAK |  |  |
|  | Silnik mikrodebridera powinien być przystosowany do sterylizacji wraz z kablem w autoklawie | TAK |  |  |
|  | Rękojeść powinna posiadać kanał ssący przechodzący wzdłuż osi rękojeści redukujący do minimum możliwość zatykania się odsysaną treścią (bez zagięć w rękojeści) | TAK |  |  |
|  | Rękojeść przystosowana do pracy z nawigacją optyczną | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy oscylacyjnej i obrotowej ostrzy | TAK |  |  |
|  | Maksymalna prędkość shavera praca obrotowa - min. 10.000 rpm praca oscylacyjna - min. 4.500 rpm | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do shavera ostrzy i frezów wykorzystywanych w rhinoplastyce i laryngologii | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do shavera ostrzy prostych z końcówką roboczą rotowaną w pełnym zakresie (360º) | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do shavera ostrzy o różnym stopniu zakrzywienia (min. od 15º do 110º) | TAK |  |  |
|  | Możliwość dostarczenia i zastosowania z shaverem ostrzy używanych w laryngologii o długości od 18 cm do co najmniej 35 cm z końcówką roboczą rotowaną (360º) | TAK |  |  |
|  | Możliwość płynnej zmiany zakresu kątowego końcówek rotowanych shavera | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do shavera końcówek zakończonych wiertłem, frezem diamentowym z kanałem irygacyjnym oraz kanałem ssącym | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do shavera końcówek zakończonych wiertłem, frezem stalowym z kanałem irygacyjnym oraz kanałem ssącym | TAK |  |  |
|  | Wymagana możliwość zastosowania ostrzy do nawigacji elektromagnetycznej | TAK |  |  |
|  | Wymagana możliwość podłączenia bardzo lekkiej wiertarki do operacji w uchu środkowym z prędkością nie maksymalną w granicach 14.000-18.000 rpm | TAK |  |  |
|  | Instalacja zestawu i szkolenie użytkownika | TAK |  |  |
|  | Wymagana gwarancja min. 24 miesiące od daty instalacji i uruchomienia | TAK |  |  |
|  | Przeglądy w czasie okresu gwarancji bezpłatne | TAK |  |  |
|  | Wymagane certyfikaty wymagane prawem Polskim i Europejskim | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji papierowej (wymagana jest również instrukcja obsługi oraz komplet certyfikatów w wersji elektronicznej) | TAK |  |  |
| II AKCESORIA dodatkowe do całego zamówienia |
| 32. | Wymagana dostawa ostrzy i wierteł/diamentów do shavera o parametrach wskazanych przez zamawiającego – 350szt. Wybór powinien być dostępny wśród ostrzy i wierteł prostych i zagiętych o kątach od 12do 120 stopni, w tym z możliwością śledzenia przez nawigację elektromagnetyczną i obrotowe 360 stopni wokół własnej osi. |  |  |  |  |
| 33. | Wymagana dostawa osłon na optyki endoskopowe o średnicy 4,0mm i pozostałych parametrach wskazanych przez zamawiającego – 50 szt. |  |  |  |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów / opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz)