Załącznik Nr 3 do SIWZ

Specyfikacja asortymentowo-ilościowa oraz techniczna

| Lp. | Opis produktu | Parametry | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego, przy wylewie krwi do jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębenkowej. Przyrząd powinien spełniać następujące warunki: łatwe zamocowanie na błonie bębenkowej (np. przy wykorzystaniu występu w osi kołnierza wewnętrznego) z możliwością łatwego usunięcia np. za pomocą nitki z przędzy poliamidowej o średnicy: 0,05 mm (+/- 5%), ewakuację wydzieliny, dobrą wentylację, wprowadzanie leków. | Materiał: politetrafluoroetylen (PTFE). Prześwit w osi przyrządu o średnicy nominalnej 1,15 mm (+/- 5%). Średnica kołnierza zewnętrznego: 2 mm (+/- 5%). Wymiary kołnierza wewnętrznego: dł.3 mm (+/- 5%) , szer. 2 mm (+/- 5%), średnica 2 mm (+/- 5%). Długość przyrządu: 1,6 mm (+/- 5%). Rowek na błonę o okrągłym kształcie i promieniu krzywizny: 0,45 mm (+/- 5%). Produkt pakowany pojedynczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym. | 5000 szt. | Produkt nr 302 zgodny z katalogiem firmy DEMED Zakład detali medycznych Sp. z o.o. lub analogiczny |
| 2. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego, przy wylewie krwi do jamy bębenkowej, przy upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębenkowej. Przyrząd powinien spełniać następujące warunki: łatwe zamocowanie na błonie bębenkowej z możliwością łatwego usunięcia (np. przy wykorzystaniu nacięcia na kołnierzu wewnętrznym w postaci trójkąta równobocznego, ułatwiony uchwyt przyrządu dla chirurga (np. za pomocą występu umieszczonego na kołnierzu zewnętrznym usytuowanym prostopadle do niego), ewakuację wydzieliny, dobrą wentylację, wprowadzanie leków. | Materiał: kauczuk silikonowy (KS). Prześwit w osi przyrządu o średnicy nominalnej 1,45 mm (+/- 5%). Średnica kołnierza zewnętrznego: 3 mm (+/- 5%). Średnica kołnierza wewnętrznego: 4,5 mm (+/- 5%). Długość przyrządu: 2,3 mm (+/- 5%). Rowek na błonę o kształcie prostokątnym i długości: 1,2 mm (+/- 5%). Produkt pakowany pojedynczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym. | 120 szt. | Produkt nr 303 zgodny z katalogiem firmy DEMED Zakład detali medycznych Sp. z o.o. lub analogiczny |
| 3. | Protezka do wszczepów wewnątrzusznych, przeznaczona do operacyjnego leczenia otosklerozy. | Protezka zbudowana z tłoczka z politetrafluoroetylenu (PTFE) o średnicy 0,47 mm (+/- 5%) i długości 4 mm (+/- 5%), połączonego trwale z prostą taśmą platynową o przekroju 0,1 mm x 0,3 mm. Taśma platynowa prosta, bez wykonanego zaczepu, przeznaczona do indywidualnego modelowania. Całkowita długość protezki wynosi 11 mm (+/- 5%). Produkt pakowany pojedynczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym. | 200 szt. | Produkt nr 103-02-00 zgodny z katalogiem firmy DEMED Zakład detali medycznych Sp. z o.o. lub analogiczny |
| 4. | Folia do chirurgii otolaryngologicznej, przeznaczona do stosowania w zabiegach wykonywanych w przypadkach ubytku błony śluzowej na promontorium, zniszczenia i braku błony śluzowej na większej powierzchni struktur anatomicznych ucha środkowego lub całkowitego zniszczenia wyściółki ucha. | Materiał: politetrafluoroetylen (PTFE). Arkusze o grubości 0,5mm i wymiarach ok. 40x40 mm (+/- 10%). Produkt pakowany pojedynczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym. | 2000 szt. | Produkt nr 701-01-05 zgodny z katalogiem firmy DEMED Zakład detali medycznych Sp. z o.o. lub analogiczny |
| 5. | Folia do chirurgii otolaryngologicznej, przeznaczona do stosowania w zabiegach wykonywanych w przypadkach ubytku błony śluzowej na promontorium, zniszczenia i braku błony śluzowej na większej powierzchni struktur anatomicznych ucha środkowego lub całkowitego zniszczenia wyściółki ucha. | Materiał: kauczuk silikonowy (KS). Arkusze o grubości 0,2mm i wymiarach ok. 40x40 mm (+/- 10%). Produkt pakowany pojedynczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym. | 500 szt. | Produkt nr 801-01-02 zgodny z katalogiem firmy DEMED Zakład detali medycznych Sp. z o.o. lub analogiczny |