Załącznik  Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:   Wózek transportowo/zabiegowy   – 4 szt.

Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .

Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Lp. | PARAMETR/ | Spełnienie wymaganego | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNEK | warunku |  |  |
| I. wózek transportowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej fabrycznie nowy ( rok produkcji 2011) nie powystawowy | TAK |  |  |
|  | Wymagane dopuszczalne obciążenie wózka min. 225 kg | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka nie powinny przekraczać 212 cm x szerokość 80 cm | TAK |  |  |
|  | Wymiary leża nie powinny być mniejsze jak 192 x 65cm | TAK |  |  |
|  | System jezdny powinien zapewniać bardzo dobrą manewrowość i lekkość toczenia. | TAK |  |  |
|  | Wymagane koła o średnicy co najmniej 20 cm, zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK |  |  |
|  | Wózek powinien być wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją uniesienia lub dociśnięcia do podłoża | TAK |  |  |
|  | Wózek powinien posiadać centralny system blokowania kół i sterowania kierunkiem jazdy obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną | TAK |  |  |
|  | Wózek powinien posiadać poręcze boczne składane, o wysokości co najmniej 30 cm i długości co najmniej 120 cm, | TAK |  |  |
|  | Wózek powinien posiadać odbijacze rolkowe na wszystkich 4 narożach wózka | TAK |  |  |
|  | Wózek powinien umożliwiać regulację leża co najmniej w zakresie 63-98cm mierząc od podłoża do podstawy materaca | TAK |  |  |
|  | Zmiana wysokości blatu powinna być realizowana hydraulicznie, a pedały regulacji powinny być umieszczone co najmniej na dwóch, bocznych stronach łóżka. | TAK |  |  |
|  | System hydrauliczny powinien zapewnić stałą prędkość opuszczania blatu bez względu na obciążenie | TAK |  |  |
|  | wózek powinien umożliwiać wykonanie pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburg co najmniej w zakresie +/-18 stopni | TAK |  |  |
|  | Regulacja stopnia Trendelenburg / antyTrendelenburg sterowana nożnie powinna być dostępna z obu stron wózka | TAK |  |  |
|  | Wózek powinien umożliwiać regulację części plecowej do kąta prostego | TAK |  |  |
|  | Regulacja pochylenia oparcia pleców powinna być wspomagana sprężynami gazowymi i łatwo dostępna dla operatora | TAK |  |  |
|  | Wózek powinien być wyposażony w: - materac transportowy, nieprzemakalny, którego twardość umożliwi wykonanie drobnych zabiegów – 1 szt. - pasy do mocowania pacjenta, dzielone – 2 kpl. - uchwyt na defibrylator, składany lub łatwo demontowalny – 1 szt. - stojak na kroplówkę, demontowalny – 1 szt. - rączki do pchania wózka, składane do wysokości nie większej jak wysokość materaca – 1 kpl. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja na dostarczony wózek min. 2 lata | TAK |  |  |
|  | Przeglądy w czasie okresu gwarancji bezpłatne | TAK |  |  |
|  | Wymagane certyfikaty wymagane prawem Polskim i Europejskim | TAK |  |  |
|  | Wymagana instrukcja obsługi (również instrukcja obsługi i certyfikaty w wersji elektronicznej) | TAK |  |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz)