Załącznik  Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:   WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZACJI

| Lp. | PARAMETR/ | Spełnienie wymaganego | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNEK | warunku |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. |
| Myjnia ultradźwiękowa – szt 1 |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2011 (nie powystawowe). | Tak |  |  |
|  | Wymiary komory umożliwiające umieszczenie wewnątrz komory 1 tacę narzędziową zgodną z DIN 1/1. | Tak |  |  |
|  | Myjnia izolowana akustycznie, wyposażona w pokrywę. | Tak |  |  |
|  | Ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia ultradźwiękowego narzędzi chirurgicznych. | Tak |  |  |
|  | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne jednofazowe. Wymagana moc zasilania nie większa niż 3 kW. | Tak |  |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość ultradźwięków 40÷50 kHz. | Tak |  |  |
|  | Temperatura procesu kontrolowana elektronicznie, nastawiana w zakresie do co najmniej 60ºC. | Tak |  |  |
|  | Czas trwania procesu kontrolowana elektronicznie, nastawiana w zakresie do co najmniej 60 min. | Tak |  |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). | Tak |  |  |
|  | Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE. | Tak (Przedstawić) |  |  |
|  | Pokrywa komory wykonana ze stali nierdzewnej – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Kosz załadowczy wykonany ze stali kwasoodpornej - 1 szt. | Tak |  |  |
| Myjnia dezynfektor wraz z wyposażeniem – szt 2 |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2011 (nie powystawowe). | Tak |  |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. | Tak |  |  |
|  | Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do za/rozładunku komory. | Tak |  |  |
|  | Ergonomiczna wysokość stolika do za/rozładunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi – 700÷900 mm. | Tak |  |  |
|  | Pojemność komory (minimalna): - 10 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1, - lub 4 komplety osprzętu anestezjologicznego. | Tak Tak |  |  |
|  | Ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i osprzętu anestezjologicznego. | Tak |  |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. | Tak |  |  |
|  | Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. | Tak |  |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. | Tak |  |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej. | Tak |  |  |
|  | Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | Tak |  |  |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | Tak |  |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi. | Tak |  |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja sterownika jednolita z konstrukcją sterowników oferowanych sterylizatorów parowych. | Tak |  |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub panel dotykowy. | Tak |  |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 30 znaków graficznych. | Tak |  |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie rozładowczej). | Tak |  |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). | Tak |  |  |
|  | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | Tak |  |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | Tak |  |  |
|  | Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 15 w tym nie mniej niż 5 wybieranych za pomocą pięciu różnych klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika. | Tak |  |  |
|  | Specjalny, odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne myjni-dezynfektora z osadów mineralnych. | Tak |  |  |
|  | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawu temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu wraz z kondensatorem oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła. | Tak |  |  |
|  | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | Tak |  |  |
|  | Możliwość odczytu z wyświetlacza danych o aktualnej fazie cyklu oraz informacji o pozostałych fazach trawającego programu | Tak |  |  |
|  | Silniki suszarki bezszczotkowe. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra). | Tak |  |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). | Tak |  |  |
|  | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. | Tak |  |  |
|  | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | Tak |  |  |
|  | Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 75% powierzchni drzwi). | Tak |  |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 4 pojemniki po 5 l każdy. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak (Przedstawić) |  |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. | Tak (Przedstawić) |  |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | Tak |  |  |
|  | Masa urządzenia nie przekraczająca 240 kg. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc nie przekraczająca 12 kW. | Tak |  |  |
|  | Maksymalne zużycie wody zimnej na jedną fazę cyklu przy pełnym załadunku komory. Załadunek dla procesu mycia narzędzi chirurgicznych z dezynfekcją termiczną oraz suszeniem w myjni przy pełnej komorze (10 tac DIN 1/1) nie przekraczające 20 litrów/fazę. | Tak Załączyć dokument producenta potwierdzający deklarowane zużycia. |  |  |
| Komplet wyposażenia dla dwóch myjni: |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 10 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm). Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Ilość – 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Wózek do za/rozładunku komory wyposażony w zbiornik do gromadzenia ociekającej wody. Ilość – 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Wsad do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych – 1 kpl. | Tak |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzętu anestezjologicznego o pojemności min. 4 zestawów anestezjologicznych w tym nie mniej niż 12 węży anestezjologicznych. Ilość – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Wsad do mycia i dezynfekcji misek typu „nerka” – pojemność 12 misek – 2 kpl. | Tak |  |  |
|  | Wsad do mycia i dezynfekcji min. 3 szt. kontenerów narzędziowych ½ DIN wraz z pokrywami – 1 kpl. | Tak |  |  |
|  | Wsad do mycia i dezynfekcji kontenerów sterylizacyjnych - szt 1 | Tak |  |  |
|  | Wsad do mycia i dezynfekcji butów operacyjnych - szt 2 | Tak |  |  |
| Stacja uzdatniania wody – szt 1 |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe – rok produkcji 2011 (nie powystawowe). | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczająca prawidłowe funkcjonowanie urządzeń Centralnej Sterylizacji oraz dodatkowo 1000 dm 3 na dobę wody demineralizowanej dla pozostałych użytkowników. | Tak |  |  |
|  | ELEMENTY SKŁADOWE STACJI: filtr zanieczyszczeń mechanicznych powyżej 5μm, | Tak |  |  |
|  | Filtr odżelaziający i odmanganiający sterowany elektronicznie, obudowa zabezpieczona przed skraplaniem się wody na jej powierzchni. | Tak |  |  |
|  | Filtr węglowy sterowany elektronicznie, obudowa zabezpieczona przed skraplaniem się wody na jej powierzchni | Tak |  |  |
|  | Zmiękczacz wody dwukolumnowy ze sterowaniem elektronicznym, obudowa zabezpieczona przed skraplaniem się wody na jej powierzchni | Tak |  |  |
|  | Urządzenie do odwróconej osmozy z pomiarem przewodności produkowanej wody i układem płukania membran, | Tak |  |  |
|  | System podnoszenia ciśnienia wody po odwróconej osmozie z pompą wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz lampą bakteriobójczą UV, | Tak |  |  |
|  | Ciśnienie rozprowadzanej wody 5,0 bar lub większe, | Tak |  |  |
|  | Zbiornik magazynowy wody demineralizowanej zapewniający optymalne warunki pracy osmozera oraz pokrycie szczytowych poborów wraz z pływakowym układem czujników poziomu wody w zbiorniku. | Tak |  |  |
|  | Wydajność stacji zmiękczania min. 2,0 m3/h. | Tak -podać |  |  |
|  | Wydajność stacji odwróconej osmozy min. 0,25 m3/h | Tak -podać |  |  |
|  | Pojemność zbiornika magazynowego wody demineralizowanej min. 1,0 m3. | Tak-podać |  |  |
|  | Gwarantowana przewodność wody uzdatnionej – nie przekraczająca 5 μS. | Tak Podać |  |  |
|  | Urządzenia posiadają deklarację zgodności z dyrektywami UE. | Tak |  |  |
| Suszarka szt 1 |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2011 (nie powystawowe). | Tak |  |  |
|  | Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa. | Tak |  |  |
|  | Pojemność komory (minimalna): - 16 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1, - lub 30 węży anestezjologicznych, | Tak |  |  |
|  | Możliwość suszenia rur anestezjologicznych w pozycji wiszącej oraz jednoczesnego suszenia narzędzi chirurgicznych. | Tak |  |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory. | Tak |  |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza wewnątrz rur anestezjologicznych. | Tak |  |  |
|  | Powietrze suszące filtrowane. | Tak |  |  |
|  | Drzwi suszarki wyposażone w szybę – umożliwiające kontrolę zawartości komory suszarki bez konieczności otwierania drzwi i utraty ciepła z komory. | Tak |  |  |
|  | Zakres regulacji czasu suszenia do 90 minut. | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia minimum dwóch różnych temperatur suszenia z zakresu 70-90 º C. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne trójfazowe. Wymagana moc zasilania nie większa niż 5 kW. | Tak |  |  |
|  | Brak konieczności podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej. | Tak |  |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |  |
|  | Powierzchnia czołowa suszarki wykonana w sposób higieniczny, łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji – brak wystających śrub, klawiszy i innych elementów, których mycie jest utrudnione. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE. | Tak (Przedstawić) |  |  |
|  | Suszarka wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne, myjące i korozję. | Tak |  |  |
| System komputerowy do nadzoru i dokumentacji pracy sterylizacji szt 1 |
|  | Obserwacja stanu autoklawów przez bezpośrednie połączenie ze sterownikami urządzeń w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Rejestracja procesów myjni dezynfektorów oraz sterylizatorów oraz archiwizacja tych parametrów na twardym dysku oraz back-up w innej bezpiecznej formie | Tak |  |  |
|  | Dokumentacja przyjęcia materiału do Centralnej Sterylizatorni, dokumentacja wydania na zewnątrz przez używanie skanerów kodów kreskowych | Tak |  |  |
|  | Dokumentacja procesu obróbki narzędzi w obrębie Centralnej Sterylizatorni z przypisaniem wykonywanych czynności do personelu fizycznie go wykonującego | Tak |  |  |
|  | Przechowywanie wszystkich informacji o pojedynczych narzędziach, zestawach, materiałach opakowaniowych, personelu, urządzeniach oraz procesach na nich przeprowadzanych w pojedynczej bazie danych na serwerze | Tak |  |  |
|  | Identyfikacja wraz z kodami dostępu do odpowiednich poziomów kompetencji dla personelu obsługującego system wraz z możliwością logowania do systemu przy użyciu skanera kodów kreskowych | Tak |  |  |
|  | Rejestracja w postaci obrazu testów myjni oraz sterylizatora oraz umieszczanie ich w bazie danych procesów | Tak |  |  |
|  | Możliwość graficznej prezentacji i przechowywania wykresów przebiegu procesów w myjniach dezynfektorach oraz autoklawach | Tak |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja wsadu sterylizatora przy użyciu kodu kreskowego oraz jego korelacji z danymi dotyczącymi danego procesu, w którym zestaw czy pojedyncze narzędzie było sterylizowane | Tak |  |  |
|  | Możliwość tworzenia sprawozdań dotyczących wykorzystania sprzętu (sterylizatory, myjnie) | Tak |  |  |
|  | Tworzenie bilingu do faktur dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych szpitala w oparciu o automatycznie wyliczane w systemie kosztów obróbki danych narzędzi | Tak |  |  |
|  | Drukowanie samoprzylepnych etykiet typu „Sandwich” umożliwiających identyfikację zawartości opakowania, zwrot oraz dołączenie do dokumentacji pacjenta | Tak |  |  |
|  | Drukowanie spisu zawartości zestawu na drukarkach laserowych | Tak |  |  |
|  | Umożliwianie śledzenia drogi zestawu czy narzędzia w obrębie Centralnej Sterylizatorni oraz do pacjenta i z powrotem | Tak |  |  |
|  | Zapewnienie eliminacji wydania nie wysterylizowanych przedmiotów do odbiorcy | Tak |  |  |
|  | Komputer centralny - Serwer -1 komplet Wyposażenie: - system operacyjny z możliwością pracy w domenie - monitor TFT min. 17” - klawiatura, - mysz, - urządzenie i oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa, - zasilacz podtrzymujący zasilanie przez czas min. 10 min. | Tak |  |  |
|  | Komputer administratora – 1 komplet Wyposażenie: - system operacyjny z możliwością pracy w domenie - monitor TFT min. 17” - klawiatura, - mysz, - skaner płaski, - zasilacz podtrzymujący zasilanie przez czas minimum 10 minut - pakiet oprogramowania biurowego. | Tak |  |  |
|  | Komputer - stanowisko robocze – pakietowanie narzędzi – 2 komplety Wyposażenie: - system operacyjny z możliwością pracy w domenie - monitor TFT min. 17” - klawiatura, - mysz, - ręczny, przewodowy skaner kodów kreskowych, - zasilacz podtrzymujący zasilanie przez czas min. 10 min. | Tak |  |  |
|  | Komputer - stanowisko robocze – przyjmowanie narzędzi, wydawanie narzędzi – 2 komplety Wyposażenie: - system operacyjny z możliwością pracy w domenie - monitor TFT min. 17” - klawiatura, - mysz, - ręczny, przenośny, bezprzewodowy z wyświetlaczem skaner kodów kreskowych, - zasilacz podtrzymujący zasilanie przez czas minimum 10 minut. | Tak |  |  |
|  | Drukarka kodów kreskowych – druk odporny na działanie wysokiej temperatury (sterylizacja parowa) oraz ścieranie, termotransferowa – 2 sztuki | Tak |  |  |
|  | Drukarka laserowa, sieciowa, z dupleksem – 3 sztuki | Tak |  |  |
| Zgrzewarka szt 1 |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2011 (nie powystawowe). | Tak |  |  |
|  | Szerokość zgrzeiny min. 10 mm. | Tak |  |  |
|  | Szybkość zgrzewania min. 10 m/min. | Tak |  |  |
|  | Regulacja odległości zgrzewu od krawędzi rękawa. | Tak |  |  |
|  | Automatyczny start – stop napędu. | Tak |  |  |
|  | Elektroniczna regulacja i kontrola temperatury w zakresie min. od 80 do 200ºC. | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu. | Tak |  |  |
|  | Zmniejszanie temperatury w fazie oczekiwania (funkcja stand-by). | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed uruchomieniem w przypadku odchyłki temperatury > 5ºC. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne jednofazowe. Wymagana moc zasilania nie większa niż 1 kW. | Tak |  |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi. | Tak |  |  |
|  | Wbudowana jednowierszowa drukarka igłowa. | Tak |  |  |
|  | Sterownik wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny. | Tak |  |  |
|  | Drukowanie: daty, daty ważności, numeru pakietu lub numeru wsadu, identyfikatora operatora. | Tak |  |  |
|  | Szybki start – rozgrzewanie od momentu uruchomienia (zimny start) maksymalnie 30 sekund. | Tak |  |  |
|  | Pamięć dla 3 różnych temperatur zgrzewania. | Tak |  |  |
|  | Powierzchnia czołowa zgrzewarki wykonana w sposób higieniczny, łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji – brak wystających śrub, klawiszy i innych elementów, których mycie jest utrudnione. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE. | Tak (Przedstawić) |  |  |
|  | Zgrzewarka wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne, myjące i korozję. | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – nie większy niż 48 godziny. | Tak |  |  |
| Pojemniki z pokrywą do transportu koszy sterylizacyjnych szt. 10 |
|  | Wymiary pojemnika umożliwiające umieszczenie w jego wnętrzu 1 szt. kosza o wielkości 1 jednostki wsadu lub 2 szt. koszy o wielkości ½ jednostki wsadu | Tak |  |  |
|  | Pojemniki oraz pokrywy wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na dezynfekcję termiczną. | Tak |  |  |
| Taca narzędziowa szt. 20 |
|  | Wymiary zgodne ze standardem DIN 1/1 lub SPRI I | Tak |  |  |
|  | Wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |  |
| Taca narzędziowa „średnia” szt. 20 |
|  | Wymiary zgodne ze standardem DIN ½ lub SPRI II | Tak |  |  |
|  | Wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |  |
| Taca narzędziowa „mała” szt. 10 |
|  | Wymiary zgodne ze standardem DIN ½ lub SPRI III | Tak |  |  |
|  | Wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |  |
| Taca szt. 2 |
|  | Taca o drobnych oczkach (1,5 mm ±10%) z mocowaną zatrzaskowo pokrywą | Tak |  |  |
|  | Wymiary tacy 210x150x40 mm (±10%) | Tak |  |  |
|  | Wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |  |
| Kosz sterylizacyjny szt. 15 |
|  | Wielkość 1 jednostki wsadu | Tak |  |  |
|  | Kosz wyposażony w chowane uchwyty umożliwiający podnoszenie | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca składowanie pustych koszy „jeden w drugi” | Tak |  |  |
|  | Wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |  |
| Kosz sterylizacyjny szt. 15 |
|  | Wielkość ½ jednostki wsadu | Tak |  |  |
|  | Kosz wyposażony w chowane uchwyty umożliwiający podnoszenie | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca składowanie pustych koszy „jeden w drugi” | Tak |  |  |
|  | Wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |  |
| Wózek do transportu materiałów sterylnych w koszach lub kontenerach szt. 1 |
|  | Pojemność min. 8 koszy lub kontenerów o wielkości 1 jednostki wsadu | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przewożonego materiału przed czynnikami zewnętrznymi | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak |  |  |
|  | 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału | Tak |  |  |
| Wózek do transportu materiałów sterylnych w koszach szt. 1 |
|  | Pojemność min. 5 koszy o wielkości 1 jednostki wsadu lub 10 koszy ½ jednostki wsadu | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przewożonego materiału przed czynnikami zewnętrznymi | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak |  |  |
|  | 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału | Tak |  |  |
| Wózek do transportu materiałów sterylnych w koszach lub kontenerach szt. 2 |
|  | Pojemność min. 6 koszy lub kontenerów o wielkości 1 jednostki wsadu | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przewożonego materiału przed czynnikami zewnętrznymi | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak |  |  |
|  | na długim boku wózka podwójne drzwi zawiasowe 270º z zatrzaskiem magnetycznym, zamykane na zamek | Tak |  |  |
|  | 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału | Tak |  |  |

Inne wymagania

|  | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – nie większy niż 48 godziny. | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat. | Tak |  |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne

i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza

materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz)