Załącznik  Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:   	DOSTAWA ZESTAWU DO KONTROLI SPRZĘTU

AUDIOMETRYCZNEGO – 2 SZT.

Producent/Firma: ……………………………………………   Typ  aparatu:………………………………….

Wersja konstrukcyjna z roku: ……………………………………..   Rok produkcji:    ………………………………

| Lp. | PARAMETR/ | Spełnienie wymagan-ego | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNEK | warunku |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. |
|  | Każdy system powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria (sprzęgacze, mikrofony, przedwzmacniacze, przedłużacze, itp.) w celu umożliwienia dokonania kontroli i kalibracji słuchawek powietrznych typu „supra-aural” (przykład TDH39 z MX-41) - wymagana liniowość przedwzmacniacza w zakresie co najmniej 20Hz-20kHz Mikrofon pomiarowy: - zakres odpowiedzi min. 15Hz – 8kHz z dokładnością nie mniejsza jak ±2.0dB - dynamika min. w zakresie 10-140dB - wymagana czułość co najmniej 50mV/Pa - napięcie polaryzacji – 200V | TAK |  |  |
| y | Każdy system powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria (sprzęgacze, mikrofony, przedwzmacniacze, przedłużacze, itp.) w celu umożliwienia dokonania kontroli i kalibracji słuchawek powietrznych typu „circum-aural” (przykład HDA 200) - wymagana liniowość przedwzmacniacza w zakresie co najmniej 20Hz-20kHz Mikrofon pomiarowy: - zakres odpowiedzi min. 15Hz – 20kHz z dokładnością nie mniejszą jak ±2.0dB, a w zakresie 15Hz-12,5kHz z dokładnością nie mniejszą jak ±1.0dB - dynamika min. w zakresie 27-150dB - wymagana czułość co najmniej 12.5mV/Pa - napięcie polaryzacji mikrofonu – 200V | TAK |  |  |
|  | Każdy system powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria (sprzęgacze, mikrofony, przedwzmacniacze, przedłużacze, statyw, itp.) w celu umożliwienia dokonania kontroli i kalibracji „pola swobodnego” - wymagana liniowość przedwzmacniacza w zakresie co najmniej 20Hz-20kHz - zakres odpowiedzi mikrofonu min. 10Hz – 20kHz z dokładnością nie mniejszą jak ±2.0dB, a w zakresie 10Hz-10,0kHz z dokładnością nie mniejszą jak ±1.0dB - dynamika min. w zakresie 20 -140dB - wymagana czułość mikrofonu w zakresie co najmniej 50mV/Pa - napięcie polaryzacji mikrofonu – 200V | TAK |  |  |
|  | Każdy system powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria (sprzęgacze, mikrofony, przedwzmacniacze, przedłużacze, itp.) w celu umożliwienia dokonania kontroli i kalibracji słuchawek typu „Insert” | TAK |  |  |
|  | Każdy system powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria (sprzęgacze, przedwzmacniacze, przedłużacze itp.) w celu umożliwienia dokonania kontroli i kalibracji przetworników kostnych (przykład B 71) | TAK |  |  |
|  | Każdy z zamawianych systemów powinien zawierać: - analizator - sztuczne ucho zgodne z IEC 60318-1 i 2 - sztuczne ucho zgodne z IEC60318- 3 - sztuczny wyrostek (mastoid) produkcji Bruel&Kjaer zgodny z IEC 373 - kalibratory do kontroli i kalibracji zestawu przez zamawiającego (zasilanie kalibratorów z ogólnodostępnych baterii alkaicznych np. LR03, LR06, 6LR61) | TAK |  |  |
|  | Analizator powinien umożliwiać co najmniej: * pomiar wartości skutecznych * pomiar wartości maksymalnych * pomiar wartości średnich * pomiar współczynnika zniekształceń nieliniowych * rejestrację historii czasowej poziomu dźwięku z zapisem do pamięci z częstością podaną przez użytkownika (min. do 1h) | TAK |  |  |
|  | Analizator powinien posiadać: * filtry korekcyjne A, C i liniowy zgodnie z normą IEC61672 * stałe czasowe: slow, fast, * wejście elektryczne umożliwiające pomiar sygnału napięciowego * filtry tercjowe |  |  |  |
|  | Wymagany pomiar częstotliwości min. w zakresie 20 Hz – 20kHz, z dokładnością nie mniejszą niż 0,3% i rozdzielczością nie mniejszą niż 0,1% | TAK |  |  |
|  | - Wymagany pomiar zniekształceń nieliniowych dla częstotliwości z zakresu od 20 Hz do 20kHz, - wymagany minimalny zakres pomiarowy zniekształceń nieliniowych 0,4-25% - wymagana dokładność nie mniejsza niż 0,3% i rozdzielczość pomiaru nie mniejszą niż 0,1% | TAK |  |  |
|  | System powinien spełniać wymogi zawarte w międzynarodowej normie IEC 61672 – 1 i 2 Class 1 | TAK |  |  |
|  | - Zasilanie analizatora z ogólnodostępnych baterii zasilania (np. R06; LR03; 6LR61) zarówno NiCd jaki akumulatorków NiMH - wymagana dostawa zewnętrznego zasilacza sieciowego | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe Karta przetworników A/D - D/A, - 2 kanały, - 24 bity, - próbkowanie min 48 kHz - połączenie z komputerem przez interfejs USB, - oprogramowanie do rejestracji sygnałów Generator sygnałów testowych: - funkcja sinus, - szum biały, - szum różowy, - możliwość sterowania z komputera Komputer przenośny zapewniający sterowanie zestawem do kalibracji audiometrów z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 i pakietem oprogramowania biurowego Microsoft Office Professional Oprogramowanie do sterowania zestawem do kalibracji audiometrów i sporządzania raportów, kompatybilnym z systemem Windows 7: - możliwość pracy automatycznej i półautomatycznej - interaktywnej, - funkcja sterowania generatora sygnałów testowych, - funkcja sterowania miernika poziomu dźwięku i drgań, - funkcja odczytu i zapamiętywania wyników z miernika, - funkcja sporządzania raportu z pomiarów. Przenośna komora izolacyjna do testowania audiometrów: - minimalne wymiary wewnętrzne: ….x…..x…. cm, - izolacyjność akustyczna min. 15 dB w pasmie 100 Hz – 10 kHz | TAK |  |  |
|  | Zamawiane systemy powinny być kompletne, wzorcowane (potwierdzenie odpowiednimi dokumentami) i gotowe do pracy (wykonania wszystkich wymienionych w specyfikacji pomiarów bez konieczności doposażenia w dodatkowe akcesoria). | TAK |  |  |
|  | Systemy powinny być wyposażone w stosowne opakowanie umożliwiające bezpieczne jego przewożenie | TAK |  |  |
|  | Wymagane jest dostarczenie stosownych podręczników użytkownika w języku polskim lub angielskim. (dopuszczalny jest format elektroniczny) | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24m-ce | TAK |  |  |
|  | Termin realizacji do 6 miesięcy od podpisania umowy przez obie strony | TAK |  |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane systemy są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.

...........................................................

(podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)