### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/ 57 /11						                          Warszawa dnia  14.11.2011 r.

Dot. Zamówienia publicznego, znak IFPS/57/11 na dostawę unitów otolaryngologiczno-audiologicznych z fotelem, mikroskopem i drukarką termo sublimacyjną – 4 szt..

Pytanie 1:

Dot.: SIWZ, Pkt IV, ppkt 3.1

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia 3 referencji: na kwotę 1.500.000,00 zł. każda (czyli łączna wartość dostaw miałaby wynosić 4.500.000,00 zł.), czy też łączna kwota z co najmniej 3 dostaw ma wynosić co najmniej 1.500.000,00 zł.?

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga przedstawienia 3 referencji na łączną kwotę nie mniejsza niż 1.500.000,00 zł..

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie unitu bez wyświetlacza LED komunikatu błędu pracy unitu, ale posiadający wewnętrzny elektroniczny system wyłączający unit przy jakiejkolwiek awarii modułu czy podzespołu unitu i sygnalizuje ten fakt sygnałem akustycznym?

Odpowiedź 2:

NIE, Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania. Zamawiający chce, aby odłączenie uszkodzonego modułu, czy informacja o alarmie np. brak minimalnego wymaganego ciśnienia wody w sieci wodociągowej, czy niepoprawnie odłożona rękojeść, itp. umożliwiała dalsze korzystanie z unitu wykorzystując inne jego funkcje np. oświetlenie i nie wpływając na komfort pracy personelu. Dodatkowo informacja wizualna (wyraźny wyświetlacz komunikatów) umożliwi sprawną obsługę i szybką reakcje Działu Aparatury Medycznej na zaistniałe zdarzenie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr Witold Cieśla