### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/82/12

Warszawa dnia 04.12.2012 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: IFPS/82/12 – DOSTAWA TORU WIZYJNEGO NA SALĘ OPERACYJNĄ ORAZ URZĄDZEŃ DO ARCHIWIZACJI MATERIAŁU WIDEO – WG 2 PAKIETÓW

Pytanie 1

Pakiet I, pkt 11: 1.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające poprawne przyjęcie i zapis sygnałów:

- analogowych typu Composite Video (BNC/PAL) oraz S-Video

- cyfrowych typu 1080p (DVI-D), 720p (z użyciem skalera)

zamiast sygnałów opisanych w punkcie 11?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 2

Pakiet I, pkt 23: 2.	Czy Zamawiający dopuści połączenie monitora dotykowego poprzez sygnał wyjściowy VGA, DVI-D oraz HDMI?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 3

Dot. Systemu do archiwizacji dokumentacji wideo wysokiej rozdzielczości oraz odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 2012-11-30:	  Czy Zamawiający wymaga, aby system do archiwizacji dokumentacji / dedykowany komputer PC,  z wyjątkiem ewentualnych skalerów były wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o Wyrobach Medycznych z 20 maja 2010 i posiadały deklarację zgodności na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC dot. urządzeń medycznych ?

Odpowiedź: TAK, zaoferowane urządzenia muszą być wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o Wyrobach Medycznych z 20 maja 2010, z wyjątkiem okablowania i akcesoriów pomocniczych (skalery), które ukryte będą za ścianą lub nad sufitem.

Pytanie 4

Czy jako potwierdzenie spełnienia punktu 4 Załącznika nr 3 Zamawiający uzna potwierdzenie spełnienia przez oferowane urządzenie normy IEC 60601-1-2 lub innej stosownej normy CE ?

Odpowiedź: Urządzenia medyczne pod względem bezpieczeństwa elektrycznego muszą mieć potwierdzenie spełnienia normy IEC 60601-1-2 lub innej stosownej normy CE, co w połączeniu z dokumentem potwierdzającym spełnienie ustawy o Wyrobach Medycznych z 20 maja 2010 wystarczy do spełnienia punktu 4. Zał. 3.

Pytanie 5

Dot. pkt 7: Czy zamawiajacy dopuści kamerę nieprzekraczającą wagą 590g?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6

Dot. pkt 8: Czy zamawiający dopuści kamerę z manualną regulacją ostrości poprzez pierścień na głowicy kamery?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7

Dot. pkt 16: Czy zamawiający dopuści sterownik kamery o wadze nieprzekraczającej 4kg?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8

Dot. pkt 17: Czy zamawiający dopuści kamerę z regulacją ogniskowej w dolnym zakresie zamiast od 15mm, to od 17mm, czyli w pełnym zakresie 17-34mm?

Odpowiedź: NIE, ogniskowa 15mm okazuje się niezbędna w przypadku niektórych spośród posiadanych przez zamawiającego endoskopów.

Pytanie 9

Pakiet I: Czy zamawiający przez współpracę z systemem DICOM-PACS rozumie pobieranie, odczytywanie i zapisywanie rekordów pacjenta przez komputer dedykowany do obsługi systemu do nagrywania treści wideo, jak również dodawanie obrazów medycznych z przechwyconych sygnałów wideo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie służące do archiwizacji wideo, będące zarejestrowanym wyrobem medycznym, umożliwiało pobieranie, odczytywanie i zapisywanie rekordów pacjenta na posiadanym przez zamawiającego serwerze DICOM/PACS. Zamawiający nie rozumie jaka miałaby być w tym wszystkim rola „komputera dedykowanego” i nie wymaga, aby wraz z urządzeniem do archiwizacji dostarczony był jakikolwiek dodatkowy komputer.

Pytanie 10

Pakiet I: Czy zamawiający zaakceptuje wykonywanie zdjęć z poziomu aplikacji na dedykowanym komputerze do Obsługi systemu i następnie dodanie go do systemu szpitalnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie co ma na myśli Wykonawca pisząc „system szpitalny”.

Pytanie 11

Pakiet I: Czy zamawiający zaakceptuje wykonywanie zdjęć z poziomu systemu do nagrywania treści wideo i następnie dodanie go do systemu szpitalnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie co ma na myśli Wykonawca pisząc „system szpitalny”.

Pytanie 12

Pakiet I: Czy zamawiający zaakceptuje rozwiązanie złożone ze sprzętowego systemu do nagrywania treści wideo i dedykowanego komputera PC do obsługi systemu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13

Pakiet I: Czy zamawiający zaakceptuje powyższe rozwiązanie, gdzie waga systemu do nagrywania treści wideo (bez komputera PC i monitora) wynosi 15kg?

Odpowiedź: NIE. Z przyczyn technicznych Zamawiający wymaga, aby kompletne urządzenie/system do archiwizacji (wyłączając monitor medyczny, który umieszczony będzie w innym miejscu) miał masę nie większą niż 8kg zgodnie z pkt.6 zał3. Także jeśli zaoferowane urządzenie miałoby się składać z kilku elementów, w tym komputera, to łączna ich masa nie może przekroczyć 8kg.

Pytanie 14

Pakiet I: Czy zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym wyświetlanie przechwyconych sygnałów wideo odbywa się na dedykowanym komputerze z monitorem medyczny, który komunikuje się z systemem do nagrywania treści wideo przez kabel sieciowy (RJ45)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 15

Pakiet II, pkt 13: Czy zamawiający dopuści możliwość oferowania kamery z opcją: wyświetlanie 25 klatek/s?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 16

Pakiet II, pkt 17: Czy zamawiający dopuści możliwość oferowania kamery z opcją: ogniskowa kamery obejmująca zakres f = 16-34 mm?

Odpowiedź: NIE, ogniskowa 15mm okazuje się niezbędna w przypadku niektórych spośród posiadanych przez zamawiającego endoskopów.

Pytanie 17

Pakiet II, pkt 27, 28, 29, 30: Czy zamawiający dopuści możliwość oferowania optyk endoskopowych o długości 175 mm?

Odpowiedź: Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Witold Cieśla