### Instytut 
Fizjologii i Patologii  Słuchu

## Institute of physiology and pathology of hearing

###### Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/07/13

Kajetany, dn. 04.02.2013 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: IFPS/07/13 – DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM 4 SZT. KABIN AUDIOMETRYCZNYCH DO ŚWIATOWEGO CENTRUM SŁUCHU

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści kabiny audiometryczne Typ 1, Typ 2 oraz Typ 3 bez paneli gniazd z minimum 6 złączami żeńskimi stereo typu jack obustronnie? Kabiny będą wyposażone w przepust na kable do bezpośredniego połączenia przetworników urządzeń audiometrycznych z tymi urządzeniami bez dodatkowych strat sygnałów na złączach panelu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje kabin  spełniających wymogi przedstawione w specyfikacji.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści kabiny audiometryczne Typ 1, Typ 2 oraz Typ 3 z drzwiami pełnymi? Kabiny będą wyposażone w okna w ścianach kabin wg usytuowania przedstawionego na rysunkach zamawiającego.

Odpowiedź: Wymóg okna drzwiowego dotyczy tylko kabiny TYP 1. Dla Kabin TYP 2 i TYP 3 Zamawiający dopuszcza drzwi pełne (bez okna).

Pytanie 3

Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga kabin Typ 1, Typ 2 oraz Typ 3 z ochroną przeciwzakłóceniową dla częstotliwości radiowych? Czy wystarczającą wartością będzie spełnienie ochrony elektrostatycznej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia wymogu ochrony przeciwzakłóceniowej dla kabin Typ 1 i Typ 2 . Dla kabin Typ 3 taki wymóg nie występuje w specyfikacji.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści kabiny audiometryczne Typ 1, Typ 2 oraz Typ 3 spełniające wartości izolacyjności akustycznej bez konkretnego wskazania wartości współczynnika pochłaniania dźwięku dla poszczególnych pasm częstotliwości?

Odpowiedź: Nie , Zamawiający oczekuje kabin spełniających parametry zamieszczone w specyfikacji.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści kabiny audiometryczne Typ 1, Typ 2 oraz Typ 3 o wartościach izolacyjności akustycznej o poniższych wartościach?

| Hz | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dB | 25 | 33 | 47 | 51 | 51 | 56 | 61 |

Odpowiedź: Nie , Zamawiający oczekuje kabin spełniających parametry zamieszczone w specyfikacji.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści kabinę Typ 1 o rozmiarach:

Zewnętrznych: szerokość / głębokość / wysokość: 	3250 / 3250 / 2500 mm ?

Wewnętrznych: szerokość / głębokość / wysokość: 	3000 / 3000 / 2200 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kabin  spełniających wymogi przedstawione w specyfikacji. Wymiary muszą mieścić się w granicach tolerancji zamieszczonych w specyfikacji.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści kabinę Typ 2 o rozmiarach:

Zewnętrznych: szerokość / głębokość / wysokość: 	2650 / 2050 / 2300 mm ?

Wewnętrznych: szerokość / głębokość / wysokość: 	2400 / 1800 / 2000 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kabin  spełniających wymogi przedstawione w specyfikacji. Wymiary muszą mieścić się w granicach tolerancji zamieszczonych w specyfikacji.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści kabinę Typ 3 o rozmiarach:

Zewnętrznych: szerokość / głębokość / wysokość: 	1450 / 1050 / 2300 mm ?

Wewnętrznych: szerokość / głębokość / wysokość: 	1200 / 800 / 2000 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kabin  spełniających wymogi przedstawione w specyfikacji. Wymiary muszą mieścić się w granicach tolerancji zamieszczonych w specyfikacji.

Pytanie 9

Dotyczy Kabiny Typ 3: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabiny, dla której obciążenie stropu nie przekracza 570 kg/m2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabiny Typ 3, dla której obciążenie stropu nie przekracza 570 kg/m2.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Paweł Doliński